## Príloha č.3 časť A)
Príloha č.3 Technický opis a špecifikácia predmetu zákazky - A) Technologická linka na prípravu materiálov na výrobu batériových článkov
| Technologická linka na prípravu materiálov na výrobu batériových článkov |  |  | PONUKA UCHÁDZAČA: | Merná jednotka | Požadované množstvo | Cena bez DPH | Suma DPH | Cena s DPH
Identifikácia ponúkaného tovaru (napr. značka, typové označenie, výrobca):
Technologická linka na prípravu materiálov na výrobu batériových článkov | 1 | Kompaktný guľový mlyn |  |  | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | max. rozmery | 800mm x 800mm x 800mm
|  | napájanie | 230VAC
|  | max. hmotnosť | 50kg
|  | mokré mletie | áno
|  | suché mletie | áno
|  | počet mlecích komôr | 2
|  | rýchlosť mletia | nastaviteľná (aspoň do 1200RPM)
|  | objem mlecej komory | min. 70ml
|  | materiál mlecej komory 1 | nehrdzavejúca oceľ
|  | materiál mlecej komory 2 | nylon
|  | mlecie telesá | zirkón, oceľ
|  | zariadenie musí byť dodané ako funkčný celok bez potreby dokupovania ďalších špecializovaných zariadení na jeho normálne spustenie a používanie | áno
|  | súčasťou zariadenia musí byť dokumentácia obsahujúca návod na použitie a návod na zapojenie/oživenie; dokumentácia ako aj popisy na zariadení, prípadne rozhranie v menu musia byť v anglickom alebo slovenskom/českom jazyku | áno
| 2 | Vibračný mlyn s mlecou komorou a mlecím telesom |  |  | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | max. rozmery | 1000 mm x 1000 mm × 1000 mm
|  | napájanie | 230VAC
|  | max. hmotnosť | 200kg
|  | princíp mletia | vibračný
|  | objem mlecej komory | min. 100ml
|  | materiál mlecej komory a mlecieho telesa | ušľachtilá oceľ
|  | doba mletia | nastaviteľná (0-5min)
|  | zariadenie musí byť dodané ako funkčný celok bez potreby dokupovania ďalších špecializovaných zariadení na jeho normálne spustenie a používanie | áno
|  | súčasťou zariadenia musí byť dokumentácia obsahujúca návod na použitie a návod na zapojenie/oživenie; dokumentácia ako aj popisy na zariadení, prípadne rozhranie v menu musia byť v anglickom alebo slovenskom/českom jazyku | áno
| 3 | Ultrazvukové sitovacie zariadenie |  |  | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | max. rozmery (bez zdroja ultrazvuku) | 800 mm x 800 mm × 800 mm
|  | napájanie | 230VAC
|  | max. hmotnosť | 50kg
|  | priemer sita | 200mm
|  | počet sít dodaných so zariadením | min. 3
|  | veľkosť oka sít | 150um (+-10); 80um (+-10); 30um (+-5)
|  | dostupné módy sitovania | kontinuálne/pulzné
|  | zdroj ultrazvuku | externý (max. 38 kHz)
|  | max. hmotnosť jednej dávky | min. 500g
|  | zariadenie musí byť dodané ako funkčný celok bez potreby dokupovania ďalších špecializovaných zariadení na jeho normálne spustenie a používanie | áno
|  | súčasťou zariadenia musí byť dokumentácia obsahujúca návod na použitie a návod na zapojenie/oživenie; dokumentácia ako aj popisy na zariadení, prípadne rozhranie v menu musia byť v anglickom alebo slovenskom/českom jazyku | áno
| 4 | Rotačná horizotálne delená rúrová pec s regulátorom teploty a vibračným podávačom s násypkou |  |  | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | max. rozmery | 2000 mm x 1400 mm × 2500 mm
|  | napájanie | 230VAC
|  | max. príkon | 5kW
|  | max. teplota | min. 1100°C
|  | priemer trubice | min. 75mm
|  | dĺžka trubice | min. 1000mm
|  | celková vyhrievaná dĺžka | 550 – 750mm
|  | nastavenie sklonu | 0 – 10°
|  | rýchlosť otáčok pece | Nastaviteľná (do 10 ot./min)
|  | materiál trubice | kremenné sklo
|  | možnosť vytvorenia inertnej atmosféry pomocou ext. pripojenia inertného plynu (Ar/N2) | áno
|  | zariadenie musí byť dodané ako funkčný celok bez potreby dokupovania ďalších špecializovaných zariadení na jeho normálne spustenie a používanie | áno
|  | súčasťou zariadenia musí byť dokumentácia obsahujúca návod na použitie a návod na zapojenie/oživenie.; dokumentácia ako aj popisy na zariadení, prípadne rozhranie v menu musia byť v anglickom alebo slovenskom/českom jazyku | áno
|  | * Uchádzač uvedenie výberom z uvedených možností: - ponúka spĺňa uvedený technický parameter – označí áno - ponúka nespĺňa uvedený technický parameter – označí nie - uchádzač uvedie presný parameter |  | Celková cena v EUR | - | - | 0 | 0 | 0
Údaje uchádzača
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
|  | platca DPH áno/nie: |  | Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky:
IČ DPH (ak relevantné):
Tel.:
e-mail:
|  | kontaktná osoba: |  | Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača:

## Príloha č.3 časť B)
Príloha č.3 Technický opis a špecifikácia predmetu zákazky - B) Technologická linka na výrobu batériových článkov
Technologická linka na výrobu batériových článkov |  |  |  | PONUKA UCHÁDZAČA: | Merná jednotka | Požadované množstvo | Cena bez DPH | Suma DPH | Cena s DPH
Identifikácia ponúkaného tovaru (napr. značka, typové označenie, výrobca):
Technologická linka na výrobu batériových článkov | 1 | Vákuový mixér |  |  | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | max. rozmery (DxŠxV) | 500 mm x 500 mm × 1000 mm
|  | napájanie | 230VAC
|  | max. hmotnosť | 100kg
|  | vákuová pumpa | integrovaná
|  | hodnota vákua | min. -0.08 Mpa
|  | programovateľná rýchlosť otáčok | áno
|  | rozsah rýchlosti otáčok | 0 – 600 ot/min
|  | možnosť použitia vytápanej nádoby | áno
|  | viskozita materiálu | 1000 cp (pri 600ot./min)
|  | vákuová mixovacia nádoba | 150ml - 400ml
|  | materiál mixovacej nádoby | nehrdzavejúca oceľ
|  | nastaviteľná doba mixovania | áno
|  | možnosť umiestnenia do gloveboxu (Ar/N2) | áno
|  | zariadenie musí byť dodané ako funkčný celok bez potreby dokupovania ďalších špecializovaných zariadení na jeho normálne spustenie a používanie | áno
|  | zariadenie musí byť vhodné na prípravu materiálov učených na výrobu testovacích lítiových akumulátorov | áno
|  | súčasťou zariadenia musí byť dokumentácia obsahujúca návod na použitie a návod na zapojenie/oživenie; dokumentácia ako aj popisy na zariadení, prípadne rozhranie v menu musia byť v anglickom alebo slovenskom/českom jazyku. | áno
| 2 | Zariadenie na nanášanie aktívnej hmoty na kovovú fóliu s vyhrievaným vákuovým lôžkom a vákuovou pumpou |  |  | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | max. rozmery (DxŠxV) | 500 mm x 500 mm × 1000 mm
|  | napájanie | 230VAC
|  | max. hmotnosť | 50kg
|  | vákuová pumpa | integrovaná
|  | teplota vyhrievaného lôžka | 0 – 100°C
|  | rozmer lôžka | min. 190 mm x 120 mm
|  | aplikačné valčeky | 50um – 200um
|  | posuv valčekov | automatický s nastaviteľnou rýchlosťou
|  | rýchlosť posuvu | 0 – 50mm/s
|  | možnosť umiestnenia do gloveboxu (Ar/N2) | áno
|  | zariadenie musí byť dodané ako funkčný celok bez potreby dokupovania ďalších špecializovaných zariadení na jeho normálne spustenie a používanie | áno
|  | zariadenie musí byť vhodné na prípravu materiálov učených na výrobu testovacích lítiových akumulátorov | áno
|  | súčasťou zariadenia musí byť dokumentácia obsahujúca návod na použitie a návod na zapojenie/oživenie; dokumentácia ako aj popisy na zariadení, prípadne rozhranie v menu musia byť v anglickom alebo slovenskom/českom jazyku | áno
| 3 | Valcový lis na prípravu elektród |  |  | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | max. rozmery (DxŠxV) | 500 mm x 500 mm × 1000 mm
|  | napájanie | 230VAC
|  | max. hmotnosť | 100kg
|  | počet valcov | 2
|  | valcovací zdvih | nastaviteľný
|  | rozsah valcovacieho zdvihu | 0 – 1.2mm
|  | širka valcov | 100mm
|  | rýchlosť valcovania | 5-40mm/s
|  | presnosť vlacovania (šírka) | max 0.01mm
|  | materiál valcov | nástrojová oceľ
|  | zariadenie musí byť dodané ako funkčný celok bez potreby dokupovania ďalších špecializovaných zariadení na jeho normálne spustenie a používanie | áno
|  | zariadenie musí byť vhodné na prípravu materiálov učených na výrobu testovacích lítiových akumulátorov | áno
|  | súčasťou zariadenia musí byť dokumentácia obsahujúca návod na použitie a návod na zapojenie/oživenie; dokumentácia ako aj popisy na zariadení, prípadne rozhranie v menu musia byť v anglickom alebo slovenskom/českom jazyku | áno
| 4 | Zariadenie na presné vykrajovanie elektród |  |  | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | max. rozmery (DxŠxV) | 500 mm x 500 mm × 1000 mm
|  | napájanie | 230VAC
|  | max. hmotnosť | 100kg
|  | rozmer vysekávných elektród | 56mm x 43mm so zbernicou (10x10mm)
|  | princíp lisovania | pneumatický
|  | lisovacia sila | nastaviteľná do 1t
|  | širka valcov | 100mm
|  | vymeniteľné lisovacie nástroje | áno
|  | zariadenie musí byť dodané ako funkčný celok bez potreby dokupovania ďalších špecializovaných zariadení na jeho normálne spustenie a používanie | áno
|  | zariadenie musí byť vhodné na prípravu materiálov učených na výrobu testovacích lítiových akumulátorov | áno
|  | súčasťou zariadenia musí byť dokumentácia obsahujúca návod na použitie a návod na zapojenie/oživenie; dokumentácia ako aj popisy na zariadení, prípadne rozhranie v menu musia byť v anglickom alebo slovenskom/českom jazyku | áno
| 5 | Ultrazvuková zváračka na zváranie batériových elektród |  |  | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | max. rozmery (DxŠxV) | 500 mm x 500 mm × 1000 mm
|  | napájanie | 230VAC
|  | max. hmotnosť | 100kg
|  | plocha zvárania | 4mm x 4mm
|  | max. príkon | 2kW
|  | frekvencia | 35kHz
|  | zvárané kovy | Cu/Al
|  | počet zváraných vrstiev | 1 – 20
|  | zariadenie musí byť dodané ako funkčný celok bez potreby dokupovania ďalších špecializovaných zariadení na jeho normálne spustenie a používanie | áno
|  | zariadenie musí byť vhodné na prípravu materiálov učených na výrobu testovacích lítiových akumulátorov | áno
|  | spolu so zariadením musia byť dodané vodivé terminály na pozitívne aj negatívne elektródy, šírka terminálov je 3mm, počet dodaných terminálov musí vystačiť aspoň na 100 testovacích článkov | áno
|  | súčasťou zariadenia musí byť dokumentácia obsahujúca návod na použitie a návod na zapojenie/oživenie; dokumentácia ako aj popisy na zariadení, prípadne rozhranie v menu musia byť v anglickom alebo slovenskom/českom jazyku | áno
| 6 | Zariadenie na zbalenie článku s plničom elektrolytu a vákuovou komorou pre finálnu prípravu testovacích článkov |  |  | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | max. rozmery (DxŠxV) | 500 mm x 500 mm × 1000 mm
|  | napájanie | 230VAC
|  | max. hmotnosť | 80kg
|  | rozmer článku | 200mm x 150mm
|  | šírka hrany zatavenia | 5mm
|  | vrátane vákuovej pumpy | áno
|  | teplota zatavovania | nastaviteľná (50 – 250°C)
|  | doba zatavovania | 0 – 99s
|  | možnosť zatavenia hrán článku pred naplnením elektrolytu | áno
|  | možnosť zatavenia článku s elektrolytom vo vákuu | áno
|  | zariadenie musí byť dodané ako funkčný celok bez potreby dokupovania ďalších špecializovaných zariadení na jeho normálne spustenie a používanie | áno
|  | zariadenie musí byť vhodné na výrobu testovacích lítiových akumulátorov | áno
|  | spolu so zariadením musí byť dodaná laminovaná fólia, hrúbky aspoň 100um, šírky aspoň 450mm a dĺžky aspoň 20m, určená na fólia na výrobu lítiových článkov, ktorá je zataviteľná v zariadení | áno
|  | súčasťou zariadenia musí byť dokumentácia obsahujúca návod na použitie a návod na zapojenie/oživenie; dokumentácia ako aj popisy na zariadení, prípadne rozhranie v menu musia byť v anglickom alebo slovenskom/českom jazyku | áno
|  | * Uchádzač uvedenie výberom z uvedených možností: - ponúka spĺňa uvedený technický parameter – označí áno - ponúka nespĺňa uvedený technický parameter – označí nie - uchádzač uvedie presný parameter |  | Celková cena v EUR | - | - | 0 | 0 | 0
Údaje uchádzača
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
|  | platca DPH áno/nie: |  | Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky:
IČ DPH (ak relevantné):
Tel.:
e-mail:
|  | kontaktná osoba: |  | Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača:

## Príloha č.3 časť C)
Príloha č.3 Technický opis a špecifikácia predmetu zákazky - C) Technologická linka analytickej kontroly batériových článkov
| Technologická linka analytickej kontroly batériových článkov |  |  | PONUKA UCHÁDZAČA: | Merná jednotka | Požadované množstvo | Cena bez DPH | Suma DPH | Cena s DPH
Identifikácia ponúkaného tovaru (napr. značka, typové označenie, výrobca):
Technologická linka analytickej kontroly batériových článkov | 1 | Automatická byreta vhodná na dávkovanie elektrolytu do skúšobných článkov |  | Identifikácia ponúkaného tovaru (napr. značka, typové označenie, výrobca): | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | rozsah dávkovania | min. do 50ml
|  | presnosť dávkovania | 0.001ml
|  | možnosť montáže priamo na zásobnú fľašu | áno
| 2 | Analytické váhy |  | Identifikácia ponúkaného tovaru (napr. značka, typové označenie, výrobca): | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | váživosť | min. 220g
|  | citlivosť | max. 0.1mg
|  | monolitická váhová cela | áno
|  | metrologicky overiteľné | áno
|  | priemer vážiacej misky | min. 90mm
|  | interná kalibrácia | áno
| 3 | Analyzátor skúšobných článkov |  | Identifikácia ponúkaného tovaru (napr. značka, typové označenie, výrobca): | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | max. rozmery (DxŠxV) | 1000 mm x 1000 mm × 500 mm
|  | napájanie | 230VAC
|  | max. hmotnosť | 50kg
|  | merací rozsah prúdu | 10mA – 5A
|  | rozlíšenie merania prúdu | 0.1mA
|  | merací rozsah napätia | 0.6 – 5V
|  | rozlíšenie merania napätia | 1mV
|  | minimálne vybíjacie napätie | 1.5V
|  | počet kanálov | min. 8
|  | funkcia monitorovania teploty testovaných článkov | áno
|  | vrátane obslužného software pre záznam dát | áno
|  | vrátane datastanice | áno
| 4 | Analyzátor prvkového zloženia - emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) |  | Identifikácia ponúkaného tovaru (napr. značka, typové označenie, výrobca): | ks | 1
|  | požadovaný parameter | požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/presná hodnota parametra)*
|  | orientácia plazmy | vertikálne
|  | typ snímania plazmy | radiálne /duálne
|  | rozsah vlnových dĺžok | min. od 170 do 700
|  | rozlíšenie | nie horšie ako 0,007nm pri 200nm
|  | zariadenie musí umožňovať meranie všetkých čiar naprieč celým vlnovým rozsahom v jednom okamihu bez prepínania štrbiny | áno
|  | súčasťou musí byť recirkulačný chladič (ak je potrebný), riadiaci počítač a softvér. | áno
|  | súčasťou musí byť balík príslušenstva na meranie vzoriek rozkladaných v kyseline fluorovodíkovej (tzv. HF kit) | áno
|  | analyzátor musí umožňovať korekciu pozadia | áno
|  | analyzátor musí umožňovať čítanie celého spektra a semikvantitatívnu analýzu každej vzorky | áno
|  | súčasťou musí byť štandardný horákový sklený kit na meranie vzoriek vo vodnom prostredí | áno
|  | * Uchádzač uvedenie výberom z uvedených možností: - ponúka spĺňa uvedený technický parameter – označí áno - ponúka nespĺňa uvedený technický parameter – označí nie - uchádzač uvedie presný parameter |  | Celková cena v EUR | - | - | 0 | 0 | 0
Údaje uchádzača
Názov:
Sídlo:
IČO:
|  | DIČ: | Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky:
platca DPH áno/nie:
IČ DPH (ak relevantné):
Tel.:
e-mail:
|  | kontaktná osoba: | Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača: